盐雾腐蚀试验箱

详细规格

一、内箱尺寸：1600×1000×500（W×D×H）mm

二、外箱尺寸：2500×1400×1400（W×D×H）mm

三、电源：220V    单相6KW   50/60HZ

四、材料：

(A) 试验室采用PVC聚氯乙稀板,耐酸碱，清洗容易。（台湾南亚）

(B) 试验室密封盖采用PVC耐冲击板附透明窗口。

(C) 试药补充瓶采用隐藏式附水位表，清洗容易，不易破裂。

(D) 饱和空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳。

(E) 试验室蓝架采平面分度架，依标准要求为20°±5°角，四面落雾及受雾方面完全一致，试验片放置数量多。

五、依CNS.JIS.ASTM规格，可设定式恒温控制

（A）盐水喷雾试验：NSS,   ACSS

(1)试验室：35℃±1℃

(2)饱和空气桶：47℃±1℃

（B）耐腐蚀试验：CASS

(1)试验室：50℃±1℃

(2)饱和空气桶：63℃±1℃

六、空气供应系统：空气压力为1 kg/cm²分两段式调整。

第一为大略调整2-2.5 kg/cm²进口型并附有过滤油水功能；

第二为精密调整1 kg/cm²¼PT压力表。

七、喷雾方式：

- 采用伯努特原理取吸盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象,可确保连续测试之标准。

（B）喷嘴：采用特殊玻璃制成，可调整喷雾量之大小及喷出角度。

（C）喷雾量：可调式1-2ml 80cm²/hr（16小时平均量）。

八、加热系列：采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达ON.OFF，切换,温度精确，耗电量少（电热管为钛合金制品）。

九、控制系统：

（A）试验室温度控制器0-99.9℃,液晶型双数字显示具有P.I.D自动演算，控制误差±0.3℃。

- 饱和空气桶温度控制器0-99.9℃,液晶型双数字显示具P.I.D自算，控制误差±0.3℃。

（C）加热槽液体膨胀安全温度控制器0-120℃。

（D）饱和空气桶液体膨胀安全温度控制器0-120℃。

（E）数字显示时间控制器0.1s-9990hr。

（F）积时器0-9990hr 。

（G）翘板照光式押扣开关，可连续押扣20000次。

（H）试验室盖子为气压缸自动开闭。

十、加水系统：采用自动加水补充系统，水位过低时自动补充。

十一、安全保护装置：

（A）低水位时,自动切断电源装置。

（B）超温时,自动切断电源装置。

（C）附安全警示灯装置。

十二、内装品：

名称		DS120-X

试片架		□ 6支

标准量筒		□ 2支

温度计		□ 2支

收集器80cm²  		□ 2支

玻璃喷嘴(请定期更换)		□ 2支

除雾系统		□ 1组

★.附件：

试药（NACL）500克            2瓶

试纸                           1份

试药调配桶                     1个

量杯                           1个

出厂检验报告                   1份

操作说明书                     1本

无锡科易试验设备有限公司

2011-07