FT6301A可编程直流电子负载特点：

◆独有的电池内阻测试和电池容量测试功能；

◆独有的VI曲线测试功能，特别适合光伏电池测试；

◆模拟短路功能；

◆高清晰高可见度真空荧光显示屏(VFD)；

◆旋转式编码开关和数字键盘相结合，操作快速灵活；

◆适应性强，配合不同开关速度的电源，负载相应时间可以设置；

◆强大的自动测试功能，无需人为干预真正实现了产品的测试的自动化；

◆强大的动态测试功能，支持用户在线更改参数；

◆丰富的SCPI指令，方便组建智能化测试平台和进行二次开发；

◆定时卸载功能，精确设定带载时间；

◆支持快速存储和调用相关的配置参数；

◆前后均有远端采样端子，消除线损让测量更精确；

◆配备防滑脚架的可携式强固机箱；

◆采用智能风扇控制，节约能源，降低噪音。

FT6301A可编程直流电子负载基本功能：

■参 数：0.05%精确度，0.1mA/1mV分辨率。

■功 能：CC、CV、CR、CP功能，四种功能均可以做动态测试。

■保 护：过压、过流、过功率、反向、过热等。

■对外保护：过流、低压、过功率等。

■电池测试：电池容量，电池内阻及模拟电池充电与放电功能。

■ＬＥＤ测试：可以测试恒流源，比如ＬＥＤ驱动。

■自动测试：支持５０步序列和２０步自动测试。８个存储位，可扩充５０组。

■校 准：支持客户自行校准。

FT6301A可编程直流电子负载技术参数

|  | FT6301A |  | FT6302A | FT6303A | FT6304A | FT6305A | FT6306A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入额定值(0~40°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压 | 0～120V |  | 0～120V | 0～500V | 0～120V | 0～500V | 0～120V |
| 电流 | 0～30A |  | 0～30A | 0～15A | 0～60A | 0～30A | 0～120A |
| 功率 | 150W |  | 300W | 300W | 300W | 600W | 600W |
| 最小操作电压 | 1.2V@30A |  | 1V@30A | 1.6V@15A | 1.5V@60A | 1.5V@30A | 1.8V@120A |
| 恒电压模式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 | 20V/120V |  | 20V/120V | 50V/500V | 20V/120V | 50V/500V | 12V/120V |
| 分辨率 | 1mV/10mV |  | 1mV/10mV | 1mV/10mV | 1mV/10mV | 1mV/10mV | 1mV/10mV |
| 低量程精确度 | 0.05%+4mV |  | 0.05%+4mV | 0.05%+10mV | 0.05%+4mV | 0.05%+10mV | 0.05%+3mV |
| 高量程精确度 | 0.05%+30mV |  | 0.05%+30mV | 0.05%+130mV | 0.05%+30mV | 0.05%+130mV | 0.05%+30mV |
| 恒电流模式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 | 3A/30A |  | 3A/30A | 3A/15A | 6A/60A | 3A/30A | 12A/120A |
| 分辨率 | 0.1mA/1mA |  | 0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA | 1mA/10mA |
| 低量程精确度 | 0.05%+3mA |  | 0.05%+3mA | 0.05%+1.5mA | 0.1%+6mA | 0.1%+3mA | 0.1%+12mA |
| 高量程精确度 | 0.1%+30mA |  | 0.1%+30mA | 0.1%+15mA | 0.1%+60mA | 0.1%+30mA | 0.1%+120mA |
| 恒电阻模式(输入电压和电流值≥满量程的10%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 |  | 10?/100?/1000?/4000? |  |  |  |  |  |
| 分辨率 |  | 1m?/10m?/100m?/1? |  |  |  |  |  |
| 0.100～9.999?精确度 |  | 1%+30m? |  |  |  |  |  |
| 10.00～99.99?精确度 |  | 1%+300m? |  |  |  |  |  |
| 100.0～999.9?精确度 |  | 1%+3? |  |  |  |  |  |
| 1K～4K ?精确度 |  | 1%+32? |  |  |  |  |  |
| 恒功率模式(输入电压和电流值≥满量程的10%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 量程 | 100W/150W |  | 100W/300W | 100W/300W | 100W/300W | 100W/600W | 100W/600W |
| 分辨率 | 1mW/10mW |  | 1mW/10mW | 1mW/10mW | 1mW/10mW | 1mW/10mW | 1mW/10mW |
| 低量程精确度 | 1%+100mW |  |  |  |  |  |  |
| 高量程精确度 | 1%+150mW |  | 1%+300mW | 1%+300mW | 1%+300mW | 1%+600mW | 1%+600mW |
| 电流测量值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 低量程精确度 | 0.1% +3mA |  | 0.1% +3mA | 0.1% + 3mA | 0.1% +12mA | 0.1% +3mA | 0.1% + 12mA |
| 高量程精确度 | 0.2%+45mA |  | 0.2%+45mA | 0.2%+45mA | 0.2%+60mA | 0.2%+45mA | 0.1%+120mA |
| 电压测量值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 低量程精确度 | 0.02% + 4mV |  | 0.02% + 4mV | 0.02% + 10mV | 0.02% + 4mV | 0.02% + 10mV | 0.02% + 3mV |
| 高量程精确度 | 0.02% + 30mV |  | 0.02% + 30mV | 0.02%+130mV | 0.02% + 30mV | 0.02%+130mV | 0.02% + 30mV |
| 功率测量值(当输入电压和电流值≥满量程的 10%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 低量程精确度 | 1%+100mW |  | 1%+100mW | 1%+100mW | 1%+100mW | 1%+100mW | 1%+100mW |
| 高量程精确度 | 1%+150mW |  | 1%+300mW | 1%+300mW | 1%+300mW | 1%+600mW | 1%+600mW |
| 电池容量测试功能 | 输入：0.10～120/500V；最大测量容量：99999AH |  |  |  |  |  |  |
|  | 分辨率：0.1mAH |  |  |  |  |  |  |
| 电池内阻测试功能 | 精度：±4% |  |  |  |  |  |  |
|  | 分辨率：0.1mΩ |  |  |  |  |  |  |
| 瞬态模式 | 频率范围：0.083Hz～1KHz |  |  |  |  |  |  |
| 外部触发 | 触发时间>5us；触发间隔>500 us |  |  |  |  |  |  |