白酒、甲醇、乙醇专用分析色谱仪GC-9860F

主要性能特点：  
1、仪器采用了全微机自动控制系统,可调式液晶显示屏，显示内容丰富直观；中文键盘式操作，设定参数及操作非常方便。
2 、采用全新双CPU设计、原装日本高集成的电子电路技术,优良的可靠性及抗干扰能力, 控温的精度达到0.1℃，显示精度更高达0.01℃，并且可同时显示各加热部位的功率耗用百分比。 
3、三气路、大体积柱室的设计,可同时装三根色谱柱、同时安装 FID、TCD两种检测器， 并可方便地扩充 ECD 、 FPD 、 NPD 三种检测器，以及扩装气体进样器和转化炉等外控设备。  
4、该机可十分容易的由单 FID 放大器扩充为双 FID 放大器，真正实现了一机多用。  
5、同时配备两个填充柱汽化室和一个独立毛细管专用系统，汽化室的设计借鉴了国外同类型产品的小型化设计，升温速度快、无进样死角,具有优良的毛细管分流 /不分流进样器及尾吹系统，可方便地安装小口径毛细柱、大口径毛细柱和各种填充柱。 
6、具有五阶线性程序升温功能,满足于多组分的样品分析。  
7、柱室具有变频智能化后开门自动降温系统， 降温速度非常快，（从280℃降到50℃只需要5分钟) 实现了真正意义上的近室温操作。  
8、具有六路独立的控温系统.适用于加装转化炉等多路控温需求;柱室、气化室、氢焰检测室、热导检测室、辅助1、辅助2均采用了模块化设计,安装更换更为方便。
9、具有掉电保护功能，可自动记忆设定参数。具有抗电源突变干扰功能和秒表计时功能。  
10、具有超温保护功能，温度超过所设上限自动断电并报警。任一路温度超过设定温度，均会自动停止加热；并有提示故障原因及报警提示。

11、具有“0℃”保护功能。当任一路温度显示始终为“0℃”时， 均会自动停止加热，以防该室始终加热导致加热体损坏.并有提示故障原因及报警提示． 
12、同类产品中首创断气保护及提示功能，可最大限度地保护 TCD钨丝和色谱柱不受损害。  
13、具有宽范围的故障自我诊断功能，36种自诊断信息，随时显示故障原因及处理方法。  
14、稳定的气路系统: 
      （1）载气流量采用先稳压后稳流的双重稳定设计； 
      （2）精确的气路控制阀件，具有高重现性和高稳定性。 
15、多种进样方式可选： 
      （1）填充柱柱头进样； 
      （2）填充柱气化进样； 
      （3）毛细管分流/不分流进样：背压阀控制技术，线性分流； 
      （4）六通阀气体进样；

（5）自动顶空进样；

温控指标： 
1）柱箱：室温+5℃-400℃ 精度：0.1℃ 显示精度更高达 0.01℃
2）进样器：室温+5℃-400℃ 精度：0.1℃ 显示精度更高达 0.01℃
3）检测器：室温+5℃-400℃ 精度：0.1℃ 显示精度更高达 0.01℃
4）柱温箱体积： 248*248*260MM
5）程序升温阶数：五阶线性程升 
6）程序升温速率：0.1℃~40℃ （0.1℃增量）
7）各阶恒温保持时间：0~9999.9min（0.1min增量） 
 
检测器技术指标：

| 检测器 | 敏感度/灵敏度 | 噪音 | 漂移 | 线性 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FID | Mf≤1×10 -11 g/s(苯) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥107 | 圆形收集极，刚玉瓷喷嘴 |
| TCD | S≥3000mV.ml/mg(苯) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥105 | 进口铼钨丝、恒流供电 |
| ECD | M≤1×10-13g/ml(r-666) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥104 | 耐高温Ni63放射源 |
| FPD | Mp≤2×10-11g/sec(1605) Ms≤5×10-11g/sec(噻吩) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥103 | 单火焰设计、适用于残留分析 |
| NPD | Mf≤5×10-12g/s( 偶氮苯 ) Mf≤5×10-12g/s(马拉硫磷 ) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥103 | 进口铷珠、适用于残留分析 |
| 注：外型尺寸: 660*460*465mm 整机重量：60 kg 输入电源：AC 220V±10% 50HZ 2KW |  |  |  |  |  |