包装溶剂残留检测气相色谱仪GC-9860B

包装溶剂残留检测气相色谱仪GC-6890B是资深设计与应用专家专门为包装行业检测溶剂残留而精心设计的一款专业化检测仪器，非常适合包装及相关企业进行溶剂残留、气味分析、油墨溶剂残留、溶剂纯度分析之应用。
主要性能特点：  
1、包装溶剂残留检测气相色谱仪GC-6890B采用了全微机自动控制系统,可调式液晶显示屏，显示内容丰富直观；中文键盘式操作，设定参数及操作非常方便。
2 、全新双CPU设计、原装日本高集成的电子电路技术,优良的可靠性及抗干扰能力, 控温的精度达到0.1℃，显示精度更高达0.01℃，并且可同时显示各加热部位的功率耗用百分比。 
3、三气路、大体积柱室的设计,可同时装三根色谱柱、同时安装 FID、TCD两种检测器， 并可方便地扩充 ECD 、 FPD 、 NPD 三种检测器，以及扩装气体进样器和转化炉等外控设备。  
4、该机可十分容易的由单 FID 放大器扩充为双 FID 放大器，真正实现了一机多用。  
5、同时配备两个填充柱汽化室和一个独立毛细管专用系统，汽化室的设计借鉴了国外同类型产品的小型化设计，升温速度快、无进样死角,具有优良的毛细管分流 /不分流进样器及尾吹系统，可方便地安装小口径毛细柱、大口径毛细柱和各种填充柱。 
6、具有五阶线性程序升温功能,满足于多组分的样品分析。  
7、柱室具有变频智能化后开门自动降温系统， 降温速度非常快，（从280℃降到50℃只需要5分钟) 实现了真正意义上的近室温操作。  
8、具有六路独立的控温系统.适用于加装转化炉等多路控温需求;柱室、气化室、氢焰检测室、热导检测室、辅助1、辅助2均采用了模块化设计,安装更换更为方便。
9、具有掉电保护功能，可自动记忆设定参数。具有抗电源突变干扰功能和秒表计时功能。  
10、具有超温保护功能，温度超过所设上限自动断电并报警。任一路温度超过设定温度，均会自动停止加热；并有提示故障原因及报警提示。

11、具有“0℃”保护功能。当任一路温度显示始终为“0℃”时， 均会自动停止加热，以防该室始终加热导致加热体损坏.并有提示故障原因及报警提示． 
12、同类产品中首创断气保护及提示功能，可最大限度地保护 TCD钨丝和色谱柱不受损害。  
13、具有宽范围的故障自我诊断功能，36种自诊断信息，随时显示故障原因及处理方法。  
14、稳定的气路系统: 
      （1）载气流量采用先稳压后稳流的双重稳定设计； 
      （2）精确的气路控制阀件，具有高重现性和高稳定性。 
15、多种进样方式可选： 
      （1）填充柱柱头进样； 
      （2）填充柱气化进样； 
      （3）毛细管分流/不分流进样：背压阀控制技术，线性分流； 
      （4）六通阀气体进样；

（5）自动顶空进样。

工作原理
    气相色谱仪是一种多组份混合物的分离、分析工具，它是以气体为流动相，采用冲洗法的柱色谱技术。当多组份的分析物质进入到色谱柱时，由于各组分在色谱柱中的气相和固定液液相间的分配系数不同，因此各组份在色谱柱的运行速度也就不同，经过一定的柱长后，顺序离开色谱柱进入检测器，经检测后转换为电信号送至数据处理工作站，从而完成了对被测物质的定性定量分析。

技术指标
色谱柱室温度：控温范围：室温+10℃～399℃
　　　　　　　控温精度：优于±0.1℃
　　　　　　　温度梯度：柱有效区域不大于2%
　　　　　　　设定温度与显示温度之间偏差不大于1℃
　　　　　　　设定温度与实际温度之间偏差不大于2%
气 化 室：控温精度：±0.1℃（室温+15℃～200℃）；
　　　　　　　　　　大于200℃为±0.2℃ 
检 测 室：控温精度：±0.1℃（室温+15℃～200℃）；
　　　　　　　　　　大于200℃为±0.2℃

检测器技术指标：

| 检测器 | 敏感度/灵敏度 | 噪音 | 漂移 | 线性 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FID | Mf≤1×10 -11 g/s(苯) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥107 | 圆形收集极，刚玉瓷喷嘴 |
| TCD | S≥3000mV.ml/mg(苯) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥105 | 进口铼钨丝、恒流供电 |
| ECD | M≤1×10-13g/ml(r-666) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥104 | 耐高温Ni63放射源 |
| FPD | Mp≤2×10-11g/sec(1605) Ms≤5×10-11g/sec(噻吩) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥103 | 单火焰设计、适用于残留分析 |
| NPD | Mf≤5×10-12g/s( 偶氮苯 ) Mf≤5×10-12g/s(马拉硫磷 ) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥103 | 进口铷珠、适用于残留分析 |
| 注：外型尺寸: 660*460*465mm 整机重量：60 kg 输入电源：AC 220V±10% 50HZ 2KW |  |  |  |  |  |

功　　率：最大2kW
电　　源：AC 220V 50Hz 
主机尺寸：660mm(L)×460mm(B)×460mm(H) 
主机重量：60kg
配　　置
标准配置：包装溶剂残留检测气相色谱仪主机、氢火焰离子检测器、顶空进样器、色谱分析柱、数据转换器、色谱工作站（软件） 
选 购 件：品牌计算机、填充柱、毛细管柱、数据转换器、色谱工作站（软件）、色谱附件 
注：气源、试剂、蒸馏水用户自备。
鲁创色谱分析实验室免费为您建立分析方法、进行操作培训。