鲁创液相色谱仪（梯度）LC-3000

一、概述 
1、整套系统由P3000高压泵、UV3000检测器、进样阀、溶剂托盘、色谱柱、工作软件等组成；安装、调试及使用都非常简单。  
2、P3000高压输液泵是以CPLD技术为核心，由单片机控制的高精密输液泵系统。全数字频率发生系统，先进的马达驱动系统友好的人机显示界面使操作很方便，先进的泵头及单项阀设计思路，融汇了当今世界上最先进的经验，使该系统在各种条件下都能保证输液的精度及重复性。  
3、UV3000是一种分光检测器，可以匹配任何输液泵，适用于化学分析、农药、制药、化工等领域有着广泛的应用。采用了全数字、高集成化设计理念，大大降低仪器的噪声；基于数字信号传输和处理，该检测器的信号可直接输入到计算机的串行口进行采集，完全甩掉了传统仪器必须使用的数据采集卡！  
二、主要特点 
1、P3000系列高压分析/半制备泵  
输液方式 双柱塞往复泵，双柱塞吸液。  
显示 320X240点阵大屏幕液晶显示，蓝色背光  
系统保护 慢速启动，停止，最大/最小压力可调，用户数据自动存储  
系统连接 1/8"管路连接  
控制 独立模式 通过前面板的按键设定所有工作参数。工作于高  
压梯度模式时，其中一台泵为主泵，控制其它相同型号的高  
压输液泵，并可通过屏幕上的梯度曲线对所实现的梯度模式  
进行验证。  
串口模式 通过RS232口，对高压输液泵进行控制  
电源 220V±10％，50Hz，400W  

2、UV3000UV/VIS检测器  
控制 独立模式 通过前面板按键  
串口模式 通过RS232口软件控制  
显示 320X240大屏幕液晶显示，可调蓝色背光  
电源功率 220V±10%，50Hz，60W  
外形尺寸及重量398X149X267mm（深X高X宽），14kg  
GLP信息 总的电灯时间，电灯次数，更换灯数及产品系列号等

三、P3000高压输液泵技术参数：

| 输液方式 | 双柱塞往复泵，一个主吸液柱塞。一个为辅助柱塞 |
| --- | --- |
| 泵头 | 分析型：10ml不锈钢/PEEK泵头/半制备型50ml不锈钢/PEEK泵头 |
| 最大工作压力 | 分析型：42MPa不锈钢泵头/30MPa PEEK泵头 半制备型：30MPa不锈钢泵头/20MPa PEEK泵 |
| 流量范围 | 分析型：0.001-9.999ml 半制备型：0.01-49.99 ml |
| 流量精度 | RSD ≤ 0.5%（1ml/min） |
| 流量重复性 | RSD ≤ 0.1%（1ml/min） |
| 显示屏幕 | 320*240点阵大屏幕液晶显示，可调蓝色背光。 |
| 系统保护 | 慢速启动，停止低于最小压力2ML。最大最小压力可调，用户数据自动储存。 |
| 系统连接 | 1/16”管线连接 |
| 控制系统 | 独立模式 ：全键盘设定参数。工作于高压梯度模式时，其中一台泵为主泵，控制其他相同型号的高压输液泵，并通过显示器上的梯度曲线对所显示的梯度方式进行验证。 串口模式 ：通过RS232口，控制高压输液泵。 |
| 注：外型尺寸：398*149*267mm 重量：10 kg 电源功率：220V ± 10%，50H Z ， 40W |  |

四、UV3000 检测器技术参数

| 波长范围/精度 | 190 — 700nm ± 2nm |
| --- | --- |
| 波长重复性 | 0.4nm |
| 灯源 | 氘灯（标准配置）；钨灯（可替换） |
| 灯源控制 | 可进行灯选择，灯开/关设定 |
| 扫描功能 | 停留扫描，扫描可编程即扫描起点和结束点可设定，扫描步长可设定。 |
| 检测范围 | 0 — 2AU |
| 基线噪声 | 1.5*10—5AU/h 动态：流速1ml/min 甲醇/水=80/20，波长254nm |
| 基线漂移 | 4*10-4AU/h 动态：流速1ml/min 甲醇/水=80/20，波长254nm |
| 时间常数 | 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10S |
| 模拟信号 | ± 0.1V ± 1.0V ± 10V |
| 积分输出 | 16级可调 |
| 自动调零 | 满量程 |
| 控制 | 独立模式：全键盘设定参数。 串口模式：通过RS232口，控制高压输液泵。 |
| 显示屏幕 | 320*240点阵大屏幕液晶显示，可调蓝色背光。 |
| GLP | 总的点灯时间，点灯次数。更换灯数及产品系列号等 |
| 注：外型尺寸：398*149*267mm 重量：10 kg 电源功率：220V ± 10%，50H Z ， 40W |  |

五、配置说明：

| 序号 | 订货号 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC-3001 | P3000高压输液泵 | 2 |
| 2 | LC-3002 | UV3000紫外 检测器/分析用流通池 | 1 |
| 3 | LC-3003 | Rehodyne手动进样阀20UL定量环 （美国） | 1 |
| 4 | LC-3004 | CXTH-3000色谱工作站 | 1 |
| 5 | LC-3005 | 调试色谱柱C18，250*4.6，10ul | 1 |
| 6 | LC-3006 | 调试启动工具包 | 1 |
| 7 | LC-3007 | 分析型动态混合器 (德国) | 1 |
| 8 | LC-3008 | 溶剂托盘 | 1 |
| 9 | LC-3009 | 溶剂过滤器、真空泵、超声波 (初次使用必配) | 各1（选购） |