白酒专用分析气相色谱仪GC-9860F

GC-9860F型白酒专用分析色谱仪是我公司依据GB/T10345-2007《白酒分析方法》国家标准，结合我国传统酿酒技术，为了精确测定白酒中主要香味组份含量研制而成的一款高性价比色谱仪。主机采用高灵敏度的氢火焰检测器（FID）和填充柱/毛细管柱进样系统,并配以国标规定的不锈钢填充柱和毛细管色谱柱，即可做常规检测又可做微量香味组份分析。DNP混合柱直接进样可一次测得14种主要的醇、醛、酯含量,这一方法已在白酒厂得到广泛应用,并已列为国标GB10781-1998中浓香型和清香型酒的检测法。毛细管色谱柱直接一次进样可准确定量包括游离有机酸与高级脂肪酸酸在内的五十多种组份，从而使人们对白酒中香味组份的含量及其与凤味质量间的关系有了新的认识。这无疑将我国的白酒质量控制、分析推向了一个新的高度，并对白酒进行微机勾兑提供并建立了良好的数据保证。 
 主要性能特点：  
1、仪器采用了全微机自动控制系统,可调式液晶显示屏，显示内容丰富直观；中文键盘式操作，设定参数及操作非常方便。
2 、采用全新双CPU设计、原装日本高集成的电子电路技术,优良的可靠性及抗干扰能力, 控温的精度达到0.1℃，显示精度更高达0.01℃，并且可同时显示各加热部位的功率耗用百分比。 
3、三气路、大体积柱室的设计,可同时装三根色谱柱、同时安装 FID、TCD两种检测器， 并可方便地扩充 ECD 、 FPD 、 NPD 三种检测器，以及扩装气体进样器和转化炉等外控设备。  
4、该机可十分容易的由单 FID 放大器扩充为双 FID 放大器，真正实现了一机多用。  
5、同时配备两个填充柱汽化室和一个独立毛细管专用系统，汽化室的设计借鉴了国外同类型产品的小型化设计，升温速度快、无进样死角,具有优良的毛细管分流 /不分流进样器及尾吹系统，可方便地安装小口径毛细柱、大口径毛细柱和各种填充柱。 
6、具有五阶线性程序升温功能,满足于多组分的样品分析。  
7、柱室具有变频智能化后开门自动降温系统， 降温速度非常快，（从280℃降到50℃只需要5分钟) 实现了真正意义上的近室温操作。  
8、具有六路独立的控温系统.适用于加装转化炉等多路控温需求;柱室、气化室、氢焰检测室、热导检测室、辅助1、辅助2均采用了模块化设计,安装更换更为方便。
9、具有掉电保护功能，可自动记忆设定参数。具有抗电源突变干扰功能和秒表计时功能。  
10、具有超温保护功能，温度超过所设上限自动断电并报警。任一路温度超过设定温度，均会自动停止加热；并有提示故障原因及报警提示。

11、具有“0℃”保护功能。当任一路温度显示始终为“0℃”时， 均会自动停止加热，以防该室始终加热导致加热体损坏.并有提示故障原因及报警提示． 
12、同类产品中首创断气保护及提示功能，可最大限度地保护 TCD钨丝和色谱柱不受损害。  
13、具有宽范围的故障自我诊断功能，36种自诊断信息，随时显示故障原因及处理方法。  
14、稳定的气路系统: 
      （1）载气流量采用先稳压后稳流的双重稳定设计； 
      （2）精确的气路控制阀件，具有高重现性和高稳定性。 
15、多种进样方式可选： 
      （1）填充柱柱头进样； 
      （2）填充柱气化进样； 
      （3）毛细管分流/不分流进样：背压阀控制技术，线性分流； 
      （4）六通阀气体进样；

（5）自动顶空进样；

温控指标： 
1）柱箱：室温+5℃-400℃ 精度：0.1℃ 显示精度更高达 0.01℃
2）进样器：室温+5℃-400℃ 精度：0.1℃ 显示精度更高达 0.01℃
3）检测器：室温+5℃-400℃ 精度：0.1℃ 显示精度更高达 0.01℃
4）柱温箱体积： 248*248*260MM
5）程序升温阶数：五阶线性程升 
6）程序升温速率：0.1℃~40℃ （0.1℃增量）
7）各阶恒温保持时间：0~9999.9min（0.1min增量） 
 检测器技术指标：

| 检测器 | 敏感度/灵敏度 | 噪音 | 漂移 | 线性 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FID | Mf≤1×10 -11 g/s(苯) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥107 | 圆形收集极，刚玉瓷喷嘴 |
| TCD | S≥3000mV.ml/mg(苯) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥105 | 进口铼钨丝、恒流供电 |
| ECD | M≤1×10-13g/ml(r-666) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥104 | 耐高温Ni63放射源 |
| FPD | Mp≤2×10-11g/sec(1605) Ms≤5×10-11g/sec(噻吩) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥103 | 单火焰设计、适用于残留分析 |
| NPD | Mf≤5×10-12g/s( 偶氮苯 ) Mf≤5×10-12g/s(马拉硫磷 ) | ≤ 0.02mV | ≤ 0.15mV/h | ≥103 | 进口铷珠、适用于残留分析 |
| 注：外型尺寸: 660*460*465mm 整机重量：60 kg 输入电源：AC 220V±10% 50HZ 2KW |  |  |  |  |  |