液化气二甲醚分析专用色谱柱

一、产品名称：液化气二甲醚分析专用色谱柱

二、规格型号：C1-C5烷烃及烯烃异构体  ￠3mm *6M 不锈钢柱  

  三、主要用途：填充柱的填料可以是多孔性粒状系缚剂或在惰性载体颗粒表面均匀的涂敷一层很薄的固定液膜。填充柱常用内径2-5mm，长0.5-10m的金属管或玻璃管。填充柱制备简单，可供选用的载体、固定液、吸附集种类很多，因而具有广泛的选择性，有利于解决各种各样组分的分离分析问题，应用比较普遍。此柱主要用于液化气中组分及二甲醚的定性分析和百分含量。快速稳定，重现性好。

峰号     峰名      保留时间     峰高     	 峰面积          含量

1    空气+甲烷      1.282       234668.750     1175885.250     36.3242

2    乙烷+乙烯      1.693       7564.802       48259.895       1.4908

3    丙烷+丙烯      2.570       36463.773      360678.625      11.1417

4    二甲醚         3.227       55590.910      719608.125      22.2294

5    异丁烷         4.087       27451.688      421956.219      13.0346

6    正异丁烯       5.035       5039.755       75082.484       2.3194

7    正丁烷         5.490       14166.147      246433.359      7.6126

8     反丁烯-2       6.078       4123.336       73754.680       2.2783

9     顺丁烯-2       6.658       2414.356       47309.918       1.4614

10    甲醇          7.532        338.524        11687.250        0.3610

11    异戊烷        10.793       1441.571      39510.918        1.2205

12    正戊烷     	13.707       594.716       17031.439 	  	   0.5261

注意：此柱最高使用温度80℃，有标记接汽化室-