二甲醚检测仪GC-9860R

二甲醚是一种新型绿色环保能源，其性能与液化气相似，是一种替代石油产品的新型洁净能源，具有燃烧性能好、热效率高、燃烧过程中无残液无黑烟，是一种优质清洁的燃料。实验数据证明，要严把混配比例，秋冬季节为1：5或1：6，春夏季节为1：4或1：3。二甲醚掺入液化气中可使液化气燃烧更加完全，能把残液部分带出，降低析炭的可能性，并降低尾气中的CO与碳氢化合物含量；另外，二甲醚还可掺入城市煤气和天然气中混烧，可解决城市煤气高峰时气量不足问题，同时改善煤气质量，提高热值。 但二甲醚对钢瓶橡胶配件具有腐蚀性，容易造成泄漏的危险。现在市场液化气中多数掺混二甲醚，想知道液化气各组分百分含量是多少？ 液化气中有没有二甲醚？有多少二甲醚？液化气中想掺混二甲醚，掺混后含量是多少？

二甲醚检测仪GC-9860R是一种高性能、小型化、实用新型分析色谱仪器。采用微型计算机控制和大规模集成电路，操作简便，自动化程度高、可靠性好。温度参数、检测器参数全键盘设定。基线自动置零，并具有掉电保护、文件存储及调用功能。采用液晶显示，显示内容丰富、直观。

一、技术特点：

1、二甲醚检测仪GC-9860R采用大屏幕LCD液晶显示技术，显示直观、操作方便。

2、自我诊断功能，能显示故障部位。

3、触摸式键盘方便使用者对各项操作数据进行设定。

4、数据断电保护功能，仪器所设定的运行数据在断电后能长期保存。

5、具有秒表功能。

6、具有超温保护装置。温度超过设定极艰，仪器均会停止加热，并在显示器上报告故障。

7、大屏幕液晶显示器直观的显示出仪器参数，通过人性化软件操作界面，极大方便

用户设定包括各路温度、程升、检测器、桥流等参数。

8、仪器电脑连接互联网，可通过远程计算机与仪器连接，实现远程数据采集和管理。提高了装置的自由度，促进实验室的有效应用 。

9、主控电路采用了功能先进的微处理器、大容量的存储器的采用，使数据的保存更加可靠。 同时集测量、控制、电源于一块电路板的一体化设计提高了仪器的抗干扰性和可靠性。

10、采用微处理器的温度控制电路，各加热区被控对象的温度精度达到0.1度。

11、五阶程序升温，适应宽沸点的复杂样品的分析。

12、单元式整体结构设计，安装、维修方便。

二、技术指标：
   1、温控指标：
        柱  箱：室温上5℃－400℃  精度±0.1℃。
        汽化室：室温上5℃－400℃  精度±0.1℃。
        检测器：室温上5℃－400℃  精度±0.1℃。
   2、技术参数：
       控温精度：室温上5℃－399℃  精度±0.1℃。
       程序升温阶数：五阶。
       程序升温速率：1℃－50℃。
       各阶恒温保持时间：0－300min（1min增量）。

3、检测器精度：

采用半扩散式结构

电源采用恒流控制方式

灵敏度：≥3000mV·ml／mg（正十六烷/异辛烷）。

基线噪声：≤0.02mV。

基线漂移：≤0.1mV/30min。

线    性：≧104

4、分析条件

色谱柱：￠3mm＊6 m不锈钢柱		桥	流：100mA

柱	温：室温-45℃				载	气：氢气

检	测:	100℃					流	速：30 ml/min（0.08MP）

气	化:	100℃					进样量：1ml（注射器进样）

检 测器：TCD

三、 仪器配置及材料

1．二甲醚检测仪GC-9860R： 热导检测器（TCD）

2．气源：氢气作载气，氢气纯度≥99.99%（氢气发生器）

3．数据处理： N2000双通道色谱工作站

4．进样器： 六通阀，定量管1ml

5．色谱柱： ￠3＊6米液化气中二甲醚分析柱

6．取样器： 采样袋2L

7．电脑： 自备

8．液化气中二甲醚分析谱图：（￠3＊6m）