MLSS 悬浮物（污泥）浓度计

光源发出的红外光透过被测悬浮物后照射在接收元件上。光线经过被测物吸收、反射和散射后仅有一小部 分光线透射过去。透射光的透射率与被测污水中悬浮固体含量之间关系，可以用朗伯特—比尔定律来描述，lnS=C-K×MLSS，MLSS 表示悬浮固体含量，K、C 都是常数。所以通过测量透射光的透射率就可以计算出悬浮物浓度。常规的单光束测量法容易受到光窗粘污等因素的影响，多光束自动补偿法通过两个发射器和两个接收器产生一系列光路，得到一组数据，通过比较计算这些数据可以自动消除光窗粘污、温度变化、器件老化等影响，实现稳定、精确的测量。

应用：

市政、工业污水处理工艺中测量悬浮固体浓度。

•  给水厂

沉淀池

•  污水处理厂

进水口、曝气池、回流污泥、初沉池、二沉池、

浓缩池、 污泥脱水等

•  造纸厂

纸浆浓度

•  洗煤厂

沉淀池、浓缩池

•  电力

灰浆沉淀池、电厂脱硫石灰浆

•  其他行业

PCB 行业喷砂液、沼液池（沼气发电）

特点：

创新的多光束相互补偿技术，消除光窗粘污造成的

测量误差；

•   光学带通滤波和调制的激发光有效避免环境光对测

量数据的影响；

•   数字化传感器，具有较强的抗干扰能力和稳定性，

传感器电缆长度可达数百米；

•   传感器即插即用、自动识别、支持双通道输入；

•   仪表可提供隔离RS232数字接口和隔离RS485数字

接口，支持标准的Modbus ASCII和Modbus RTU协议；

•   支持中文和英文两种语言；

•   继电器输出可编程：任意继电器可设置为高报警、低

报警、定时器方式；

•   具有历史数据自动保存功能，可存储、查询10年的

历史数据信息。

性能指标：

量          程 :    取决于介质类型

活性污泥：0~25g/L

二氧化硅：0~400g/L

测  量  单  位 :    g/L、mg/L、ppm、% 可选

分    辨    率 :    0.01g/L，1mg/L，1ppm，0.01%

精    确    度 :    ±1%FS（取决于介质和同质性）

重    现    性 :    ±1%FS

响  应  时  间 :    小于3 秒，可调整

标          定 :    出厂标定，可现场校准

显          示 :    LCD液晶显示日期、时间、测量值、

历史趋势线等，中英文操作菜单可选

数  据  存  储 :    自动存储功能，断电数据保护，可存

储查询10年历史数据

现  场  设  置 :    通过变送器按键完成

模  拟  输  出 :    两路隔离0/4~20mA，最大负载750Ω，

故障状态输出电流可选

继 电 器 输 出 :    3 个可编程继电器，可设置为报警功

能和定时功能

继 电 器 容 量 :    2A，250VAC

数  字  接  口 :    MODBUS RS232/RS485、 Profibus DP可选

交 流 供 电 :     85~265VAC，50Hz/60Hz

直  流  供  电 :     24VDC±10%

变 送 器 尺 寸 :   230×185×120mm

传 感 器 尺 寸 :   Φ45×112mm

材          质 :   变送器 : ABS+PC

传感器 : 316L不锈钢

连  接  方  式 :   1 寸圆锥外螺纹

防   护   等   级 :    变送器 : IP65

传感器 : IP68

工   作   温   度 :    变送器 : -20 ~60℃

传感器 : 0℃ ~60℃

工   作   压   力 :    最大6Bar

清 洗 空 气 压 力 :    0.7Bar ~3Bar

附件：

浸没式安装支架，不锈钢材质

仪表防护箱，不锈钢材质