RS-ECTH-N01

电导率土壤温度水分三合一传感器
485型使用说明书

文档版本：V2.0

目录

1. 产品介绍	3

2. 使用方法	4

3. 设备安装说明	5

4. 配置软件安装及使用	6

5. 通信协议	10

7. 联系方式	14

8. 文档历史	14

9. 外形尺寸	14

# 1. 产品介绍

- 1.1 产品概述

- 该传感器性能稳定灵敏度高，是观测和研究盐渍土的发生、演变、改良以及水盐动态的重要工具。通过测量土壤的介电常数，能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。可测量土壤水分的体积百分比，是符合目前国际标准的土壤水分测量方法。

- 1.2 适用范围

- 适用于土壤墒情监测、科学试验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、精细农业等场合。

- 1.3 技术参数

| - 直流供电（默认） | - DC3.6-30V |
| --- | --- |
| - 功耗 | - 0.2W |
| - 工作温度 | - -40 - +80℃ |
| - 电导率参数 | - 量程：0-20000us/cm - 分辨率：0-10000us/cm内10us/cm；100000-20000us/cm内50us/cm - 精度：0-10000us/cm范围内为±3%；10000-20000us/cm范围内为±5% |
| - 土壤水分参数 | - 量程：0-100% - 分辨率：0-50%内0.03%，50-100%内1% - 精度：0-50%内2%，50-100%内3% |
| 土壤温度参数 | 量程：-40~80℃，分辨率：0.1℃，精度：±0.5℃ |
| 电导率温度补偿 | 内置温度补偿传感器，补偿范围0-50℃ |
| - 防护等级 | - IP68 |
| - 探针材料 | - 防腐特制电极 |
| - 密封材料 | - 黑色阻燃环氧树脂 |
| - 默认线缆长度 | - 2米，线缆长度可按要求定制 |
| - 外形尺寸 | - 45*14*135mm |
| - 电极长度 | - 70mm |
| - 输出信号 | - RS485(Modbus协议) |

- 1.4产品选型

| RS-ECTH-N01 | 电导率土壤温度水分三合一 |
| --- | --- |
| RS-ECH-N01 | 电导率土壤水分二合一 |

- 1.5产品特点

- 1）土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。

- 2）也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。

3）电极采用特殊处理的合金材料，可承受较强的外力冲击，不易损坏。

4）完全密封，耐酸碱腐蚀，可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。

5）精度高，响应快，互换性好，探针插入式设计保证测量精确，性能可靠。

# 2. 使用方法

- 2.1 速测方法：

选定合适的测量地点，避开石块，确保钢针不会碰到坚硬的物体，按照所需测量深度抛开表层土，保持下面土壤原有的松紧程度，紧握传感器垂直插入土壤，插入时不可左右晃动，一个测点的小范围内建议多次测量求平均值。

- 2.2 埋地测量法：

垂直挖直径>20cm的坑，在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁，将坑填埋严实，稳定一段时间后，即可进行连续数天，数月乃至更长时间的测量和记录。

- 2.3 注意事项：

1、测量时钢针必须全部插入土壤里。

2、避免强烈阳光直接照射到传感器上而导致温度过高。野外使用注意防雷击。

3、勿暴力折弯钢针，勿用力拉拽传感器引出线，勿摔打或猛烈撞击传感器。

4、传感器防护等级IP68，可以将传感器整个泡在水中。

5、由于在空气中存在射频电磁辐射，不宜长时间在空气中处于通电状态。

# 3. 设备安装说明

- 3.1 设备安装前检查

设备清单：

- ■传感器设备1台

- ■合格证、保修卡、接线说明等

- ■12V/1A防水电源1台（选配）

- ■USB转485（选配）

- ■终端电阻（多台设备赠送）

- 3.2 接口说明

宽电压电源输入3.6~30V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

- 3.3 接线说明

| 线色 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 红色 | 电源正 | 5~24V DC |
| 黑色 | 电源地 | GND |
| 黄色 | 485-A | 485-A |
| 白色 | 485-B | 485-B |
| 屏蔽层（绿色） | 接电源负极为采集模式，接电源正极为设置模式 |  |

# 4. 配置软件安装及使用

- 4.1 软件选择

打开资料包，选择“调试软件”---“土壤温湿度电导率配置软件”，安装，安装完成。

- 4.2 参数设置

①、选择正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口），下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。

②、单独只接一台设备并上电，传感器的屏蔽层（绿色）接电源正为设置模式。

③、点击工具栏中的“搜索设备”按钮，弹出“搜索在线设备-选择搜索参数”对话框。

④在“通信参数选择”对话框中选择合适的通讯参数。并点击“搜索”按钮。搜索到的设备会列在相应的串口下。如下图。

⑤双击窗口左侧串口下列出的设备“MEC10-设备地址……”，其通讯参数会自动列到右侧的“电脑通讯设置”中。点击右侧的“开始”按钮，软件开始于模块进行通讯。

⑥如需再次搜索模块，请先点击“停止”按钮，然后再次进行搜索。

⑦通信成功后，用户可修改各参数的值（通信参数改变后需要重新对传感器进行上电方可生效）。

# 5. 通信协议

- 5.1 通讯基本参数

| 编 码 | 8位二进制 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校验 | CRC（冗余循环码） |
| 波特率 | 可设，出厂默认为9600bit/s |

- 5.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

- 主机问询帧结构：

| - 地址码 | - 功能码 | - 寄存器起始地址 | - 寄存器长度 | - 校验码低位 | - 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1字节 | - 1字节 | - 2字节 | - 2字节 | - 1字节 | - 1字节 |

- 从机应答帧结构：

| - 地址码 | - 功能码 | - 有效字节数 | - 数据一区 | - 第二数据区 | - 第N数据区 | - 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1字节 | - 1字节 | - 1字节 | - 2字节 | - 2字节 | - 2字节 | - 2字节 |

- 5.3 寄存器地址

| - 参数名称 | - 寄存器地址 - (16进制/10进制) | - 参数 - 类型 | - Modbus - 功能号 | - 参数范围及说明 | - 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 温度值 - TEMPRATURE | - 0x0000 /0 | - INT16 - 只读 | - 3/4 | - -4000-8000对应-40.00~80.00℃。 | - N/A |
| - 体积含水率 - VWC | - 0x0001 /1 | - UINT16 - 只读 | - 3/4 | - 0-10000对应0-100% | - N/A |
| - 电导率 - EC | - 0x0002 /2 | - UINT16 - 只读 | - 3/4 | - 0-20000对应0-20000us/cm | - N/A |
| - 盐度 - SALINITY | - 0x0003 /3 | - UINT16 - 只读 | - 3/4 | - 0-20000对应0-20000mg/L | - N/A |
| - 总溶解固体 - TDS | - 0x0004 /4 | - UINT16 - 只读 | - 3/4 | - 0-20000对应0-20000mg/L | - N/A |
| - 介电常数 - EPSILON | - 0x0005 /5 | - UINT16 - 只读 | - 3/4 | - 0-8200对应 - 0.00~82.00 | - N/A |
| - 土壤类型 - SOILTYPE | - 0x0020 /32 | - UINT16 - 读写 | - 3/6/16 | - 0-3 - 0:矿物土 - 1:沙土 - 2:粘土 - 3:有机质土 | - 0:矿物土 |
| - 温度单位 - TEMPUNIT | - 0x0021 /33 | - UINT16 - 读写 | - 3/6/16 | - 0: 摄氏度℃ - 1: 华氏度℉ | - 0 |
| - 电导温度系数 - ECTEMPCOFF | - 0x0022 /34 | - UINT16 - 读写 | - 3/6/16 | - 0-100对应0.0%-10.0% | - 20（2%） |
| - 盐度系数 - SALINITYCOFF | - 0x0023 /35 | - UINT16 - 读写 | - 3/6/16 | - 0-100对应0.00-1.00 | - 55（0.55） |
| - TDS系数 - TDSCOFF | - 0x0024 /36 | - UINT16 - 读写 | - 3/6/16 | - 0-100对应0.00-1.00 | - 50（0.5） |
| - Modbus从机地址(ADDRESS) | - 0x0200 /512 | - UINT16 - 读写 | - 3/6/16 | - 0-255 | - 1 |
| - 串行通信波特率(BAUDRATE) | - 0x0201 /513 | - UINT16 - 读写 | - 3/6/16 | - 0-5 - 0:1200bps - 1:2400bps - 2:4800bps - 3:9600bps - 4:19200bps - 5:38400bps | - 3:9600bps |
| - 串行通信协议(PROTOCOL) | - 0x0202 /514 | - UINT16 - 读写 | - 3/6/16 | - 0~1 - 0:Modbus RTU - 1:Modbus ASCii | - 0:Modbus RTU |
| - 串行通信校验位(PARITY) | - 0x0203 /515 | - UINT16 - 读写 | - 3/6/16 | - 0-2 - 0:无校验 - 1:偶校验 - 2:奇校验 | - 0:无校验 |
| - 串行通信数据位(DATABITS) | - 0x0204 /516 | - UINT16 - 读写 | - 3/6/16 | - 1 - 1:8个数据位 | - 1:8个数据位 |
| - 串行通信停止位(STOPBITS) | - 0x0205 /517 | - UINT16 - 读写 | - 3/6/16 | - 0-1 - 0:1个停止位 - 1:2个停止位 | - 0:1个停止位 |
| - 串行通信延时响应(RESPONSEDELAY) | - 0x0206 /518 | - UINT16 - 读写 | - 3/6/16 | - 0-255对应0-2550毫秒 - 传感器接受到主机请求命令后延时一段时间然后响应。延时时间为设置值*10毫秒。设置为0时不延时。 | - 0 |
| - 串行通信主动输出时间间隔(ACTIVEOUTPUTINTERVAL) | - 0x0207 /519 | - UINT16 - 读写 | - 3/6/16 | - 0-255对应0-255秒 - 不需要主机进行请求，传感器以固定的时间间隔自动发送数据。时间间隔为设置值*1秒。设置为0时禁止主动输出功能。 | - 0 |

UINT16:16位无符号整数寄存器

INT16:16位有符号整数寄存器

- 5.4 通讯协议示例以及解释

- 5.4.1 读取设备地址0xFE的温湿度值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x02 | 0xC4 | 0x0B |

应答帧（例如读到温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH）

| 地址码 | 功能码 | 字节数 | 湿度值 | 温度值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x02 0x92 | 0xFF 0x9B | 0x5A | 0x3D |

温度：当温度低于零度时以补码形式上传

FF9B H(十六进制)= -101 => 温度= -1.01℃

湿度：

292 H (十六进制) = 658 => 湿度 = 6.58%RH

6. 常见问题及解决办法

- 6.1 设备无法连接到PLC或电脑

可能的原因：

1)电脑有多个COM口，选择的口不正确。

2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为0x01）。

3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误。

4)485总线有断开，或者A、B线接反。

5)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

6)USB转485驱动未安装或者损坏。

7)设备损坏。

# 7. 联系方式

济南仁硕电子科技有限公司

地址：山东省济南市高新区凤岐路2886号

邮编：250101

电话：（86）0531-58720832

传真：（86）0531-67805165

网址：www.jnrsmcu.com

云平台地址：www.0531yun.cn

# 8. 文档历史

V2.0     文档更新

# 外形尺寸