485型温湿度变送记录仪（内置电池）

用户手册

文档版本：V1.0

1. 产品介绍	4

1.1产品概述	4

1.2功能特点	4

1.3主要技术参数	4

1.4产品选型	5

1.5系统框架	6

2. 产品外形尺寸	7

3. 菜单及显示说明	7

3.1 面板示意说明	7

3.2 液晶显示说明	8

4. 系菜单与设置	9

4.1 按键功能说明	9

4.2 按键操作简介	9

4.3 功能显示项目说明	10

5．设备安装说明	15

5.1设备安装前检查	15

5.2接口说明	16

5.3 安装说明	16

6. 设备使用前配置	17

6.1 硬件连接	17

6.2 软件选择	17

6.3 参数设置	18

7. 通信协议	19

7.1 通讯基本参数	19

7.2 数据帧格式定义	19

7.3 寄存器地址	19

7.4 通讯协议示例以及解释	20

8. 计算机485监控平台	20

9. 常见问题及解决办法	20

10. 联系方式	21

11. 文档历史	21

# 1. 产品介绍

## 1.1产品概述

RS-WS-N01-DC-6系列温湿度变送记录仪采用大屏液晶显示，具有自动温湿度记录，温湿度上下限双控，限值自由设置，温度湿度凭密码校准，RS485数据传输等功能。产品采用瑞士进口原装高品质温湿度测量单元，传感器具有测量精度高，抗干扰能力强等特点，保证了产品的优异测量性能。

本产品配备高清液晶显示屏，实时显示温湿度数值；监控设备内部实时记录存储，方便随时调取监控数据，也可与我司的监控平台软件进行数据同步；内部集成报警功能模块（蜂鸣器或继电器），可实现高、低温报警和高、低湿报警；RS485 信号输出，标准MODBUS-RTU 通信协议，通信距离最大可2000米（实测）；支持多台组网式温湿度监控系统安装，组网数量最大可达254个，是一款优秀的智能型工业级温湿度变送记录仪。

RS-WS-N01-DC-6系列温湿度变送记录仪广泛应用于冷链物流、食品药品、生物制品、特殊仓储、电子化工、卫生医疗系统、服务器机房和科研实验室等行业的生产车间、实验室、机房、仓库、洁净室等环境，24 小时监测温湿度的数据。在医药行业，该产品已被国家多地药监部门列为经过认证的温湿度采集器，并认可我司的通讯协议，采集器的数据能及时的上传到各药监部门指定的数据集中服务器，为医药行业提供有力的考核数据和参考。

## 1.2功能特点

1、采用瑞士原装进口测温单元，测量精度高、抗干扰能力强。

2、设备内置存储器，温湿度数据实时记录，最大可记录65535 组。

3、可通过液晶按键进行各种报警参数、通信参数、时间日期等的设定。

4、液晶实时显示温度、湿度、时间和日期、已存储容量、设备地址和波特率等。

5、可通过监控平台进行温湿度报警参数、时间日期、记录参数等参数的远程召测及设置。

6、内置温湿度报警功能，可进行温湿度报警的上下限及回差设置。

7、具有2 路开关量信号输出，可任意关联报警事项输出。

8、一路内置蜂鸣器报警，一路外置声光报警器报警。

9、多种记录模式，设备连接监控平台后可将温湿度记录数据按时间顺序自动拼接。

10、RS485 信号输出，最远通信距离可达2000 米，采用防雷设计，安全可靠。

11、10~30V 宽电源电压输入。

12、内置备用电池可续航48小时以上。

## 1.3主要技术参数

| 直流供电（默认） | DC 10-30V |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大功耗 | 0.4W |  |  |
| A准精度 | 湿度 | ±2%RH(5%RH~95%RH,25℃) |  |
|  | 温度 | ±0.4℃（25℃） |  |
| B准精度 （默认） | 湿度 | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) |  |
|  | 温度 | ±0.5℃（25℃） |  |
| 变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃，0%RH~80%RH |  |  |
| 探头工作温度 | -40℃~+120℃，默认-40℃~+80℃ |  |  |
| 探头工作湿度 | 0%RH-100%RH |  |  |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ |  |  |
| 湿度显示分辨率 | 0.1%RH |  |  |
| 温湿度刷新时间 | 1s |  |  |
| 长期稳定性 | 湿度 |  | ≤1%RH/y |
|  | 温度 |  | ≤0.1℃/y |
| 响应时间 | 湿度 |  | ≤4s(1m/s风速) |
|  | 温度 |  | ≤15s(1m/s风速) |
| 输出信号 | RS485(Modbus协议) |  |  |
| 时间及日期 | 内置时钟，实时显示 |  |  |
| 报警功能 | 内置蜂鸣器、外置声光报警器、继电器可选 |  |  |
| 记录间隔（分钟） | 间隔可调，默认30分钟 |  |  |
| 记录点数 | 65535条，若按默认30分钟记录一次，可存4年 |  |  |
| 记录模式 | 关闭/打开/自动 |  |  |
| 存储模式 | 自动循环存储 |  |  |
| 安装方式 | 壁挂式 |  |  |
| 电池工作时间 | ≥48h |  |  |

## 1.4产品选型

| RS-WS-N01-DC-6-4 | 内置内置高灵敏探头 |
| --- | --- |
| RS-WS-N01-DC-6-5 | 外置精装探头 |

## 1.5系统框架

短信报警平台

AC220V市电

UPS源

监控电脑

设备供电

10~30V直流电源

RS232转485转换器

或USB转485转换器

485总线

……

1号设备

2号设备

3号设备

N号备

声光报警

声光报警

声光报警

声光报警

# 2. 产品外形尺寸

# 3. 菜单及显示说明

## 3.1 面板示意说明

3.2

## 6.2 软件选择

打开资料包，选择“调试软件”---“485参数配置软件”，找到，打开即可。

## 6.3 参数设置

①、选择正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口），下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。

②、单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以及地址，默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。

③、根据使用需要修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。

④、如果测试不成功，检查一下请重新检查设备接线及485驱动安装情况。

# 7. 通信协议

## 7.1 通讯基本参数

| 编 码 | 8位二进制 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校验 | CRC（冗余循环码） |
| 波特率 | 2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设，出厂默认为4800bit/s |

## 7.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

- 主机问询帧结构：

| - 地址码 | - 功能码 | - 寄存器起始地址 | - 寄存器长度 | - 校验码低位 | - 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1字节 | - 1字节 | - 2字节 | - 2字节 | - 1字节 | - 1字节 |

- 从机应答帧结构：

| - 地址码 | - 功能码 | - 有效字节数 | - 数据一区 | - 第二数据区 | - 第N数据区 | - 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1字节 | - 1字节 | - 1字节 | - 2字节 | - 2字节 | - 2字节 | - 2字节 |

## 7.3 寄存器地址

| 寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 H | 40001 | 湿度 | 只读 |
| 0001 H | 40002 | 温度 | 只读 |

## 7.4 通讯协议示例以及解释

- 举例：读取设备地址0x01的温湿度值

问询帧：

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x02 | 0xC4 | 0x0B |

应答帧： （例如读到温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH）

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | 湿度值 | 温度值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x02 0x92 | 0xFF 0x9B | 0x5A | 0x3D |

温度计算：

当温度低于 0 ℃ 时温度数据以补码的形式上传。

温度：FF9B H(十六进制)= -101 => 温度 = -10.1℃

湿度计算：

湿度：292 H (十六进制)= 658 => 湿度 = 65.8%RH

# 8. 计算机485监控平台

与本设备相配套软件为RS-RJ-K温湿度监控平台，具体使用说明请参考相应软件使用手册。

# 9. 常见问题及解决办法

设备无法连接到PLC或电脑

可能的原因：

1)电脑有多个COM口，选择的口不正确

2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为1）.

3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误.

4)485总线有断开，或者A、B线接反

5)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

6)USB转485驱动未安装或者损坏

7)设备损坏。

# 10. 联系方式

济南仁硕电子科技有限公司

地址：山东省济南市高新区凤岐路2886号

邮编：250101

电话：（86）0531-58720832

传真：（86）0531-67805165

网址：www.jnrsmcu.com

云平台地址：www.0531yun.cn

# 11. 文档历史

V1.0        文档建立