ZYT-2型

自动永停滴定仪

使

用

说

明

书

中国  姜堰市银河仪器厂  江苏

ZYT-2型自动永停滴定仪

- 概述：

ZYT-2型自动永停滴定仪系按中国药典95版所要求的用作重氨化法测定标准而设计的新一代自动永停滴定仪，通过滴定分析，在检测药品含量时能准确指示终点，本仪器特制的精密计量泵，三通转换阀等液路部分均采用特殊材料制作，耐腐蚀性极佳，可保证长期连续工作。

本仪器系统密封性良好，具有自动吸液，自动注液，自动测定功能，容量滴定值有LED数字直接显示。

ZYT-2型仪器技术先进，结构新颖，读数可靠，操作方便，测量准确，性能可靠，是目前各化学实验室，药品检测所、医院、制药厂进行容量分析的一种十分理想的测定仪器。

二、主要技术指标

1、仪器滴定管容量 : >25ml	
2、仪器测量容量精度：≤±0.2% 
3、极化电压：-50 mV   -100mV两极

4、灵敏度：1.5×10-8A   1.5×10-9A两档

5、门限值：60~80连续可调

6、分辨率：0.01ml

三、仪器的安装：

1.计量泵体的安装

（1）按图2所示，将管活塞插入计量泵推杆凹槽内。

（2）把玻璃泵管略用力下压，下端接触座聚四氟乙烯衬垫，然后套上红色有机玻璃外套，顺时针方向旋入泵座内，只要泵座与泵套相对旋紧即可。

2．液路的安装

（1）将三通转换阀当中接头的聚乙烯管子的另一头旋入泵体接头。

（2）将三通转换阀左边一根聚乙烯管子插入亚硝酸钠标准液瓶中。
    （3）三通阀右边一根聚乙烯管的接头用电吹风加热或浸入热水中加热后立即塞入滴液管较粗的一头，滴定管套入一个“O”型橡胶圈，插入电极架相应位置。

（4）将铂电极插入仪器后部电极插座内，电极放入电极架相应位置如图2，图4所示。

四、仪器的使用：

1、打开电源开关，三通转换阀置吸液位（阀体调节帽顺时针旋到底，吸液指示灯亮）按吸液键，泵管活塞下移，标准液被吸入泵体，下移到极限位时自动停止，再转三通阀到注液位（反时针旋到底，注液指标灯亮）按注液键，泵管活塞上移，先赶走泵体内的气泡，活塞上移到上限位时，自动停止，随后再在吸液位按吸液键一般反复二、三次就可以赶走泵体和液路管道中的所有气泡，同时在整个液路中充满标准溶液。
　　2、把电极和滴定管下移，浸入被滴定杯中，三通阀置注液位，灵敏度键按药典要求根据不同被滴溶液置10-8A  或 10-9A，极化电压如是10-8A 即-100mV, 10-9A即为-50mV这和药典要求是一致的。 
　　3、杯中放入搅拌棒，打开搅拌开关，调节搅拌速度电位器，使搅拌速度适中。

4、三通扭到注液位按“滴定开始”键，仪器就开始自动滴定，先慢滴，后快滴，仪器出现假终点后指针返回门限值以下后又开始慢滴后快滴，反复多次，直到终点指针不再返回，约1分20秒后，终点指示灯亮，同时蜂鸣器响，说明滴定结束，此时数字显示器显示的数字就是实际消耗的标准液毫升数。

5、本仪器设有门限值电位器，可以从60~80的范围内连续调节，用户可以从使用过程中出现的具体情况，如被测液体本底电位的高低，滴定过程中表头指钉摆动幅度的大小等情况自动决定（顺时针旋门限值高，反之则门限值下降）一般情况下，在正常使用时门限值电位器置中间位置就可以了。

6、在使用过程，泵管活塞接近上限位时要及时在吸液位吸液，如在“滴定开始键”工作状态下活塞到达上限位自动停止滴定后，应先按“复零”键再在吸液位按吸液键吸液。

7、在滴定过程中表头指针出现倒打现象应转动一下电极角度，尽量避免出现指针倒打。

8、本仪器设有“复零”键，在吸液、注液或滴定过程中接复零键，仪器任何动作都立即停止，数字显示也同时显示00.00ml。滴定到达终点，经延时后，终点指示灯亮，蜂鸣器响，操作者记录下消耗的毫升数后按“复零”键仪器即退出终点锁定状态，同时数字也复零。

9、玻璃泵管与活塞配合紧密，一般不宜脱落，以免损坏玻璃泵管，如确污染严重则必须脱离清洗，但严禁活塞装在玻璃泵管内加热去潮。

10、仪器如长期不用或发生意外要拆卸泵体时，首先要将吸液管和注液管都提高液面，在注液位按注液键，排完泵管内的溶液，然后三通阀置吸液位，按吸液键，先吸掉吸液管道内的溶液到泵中，然后迅速转动三通阀到注液位（不按任何键），此时任在吸液，把注液管道中的溶液也吸入泵体中，待泵体活塞接近下限时按复位键，使电机停转，先拧下泵体接头聚乙烯旋钮i，再旋下红色有机玻璃外套双手握住玻璃泵体用力小心上移，使螺杆外露时，从泵体推杆凹槽内取出，倒掉残液并用蒸馏水冲洗。

五、仪器的成套性：
　　1、ZYT-2型自动永停滴定仪     一台

2、滴定仪安装件               一套

3、260型电导电极              一支

4、滴定管                     3支

5、搅拌棒                     2支

6、使用说明书                 1本

六、仪器的维修：

| 现象 | 原因 |
| --- | --- |
| 数显不亮 | 电源插头松动 |
| 滴定过程中产生气泡 | 液路部分接头松动 |
| 指针反应迟钝而产生过滴现象 | 电极钝化应用清洁剂清洗，被滴液未知催化剂 |
| 在注液或滴定过程中液体通过三通或泵体外渗 | 液路不通，滴定管堵塞或三通转不到位，泵管外套松动 |
| 数字显示乱跳 | 电源接地不良或周围有强电磁场干扰 |

地     址: 江苏姜堰市

电     话: 0523- 88288026.88081006

服务热线：013801421289

网    站：www . jsyh17 . cn