超声波水表使用说明书

----山东海德瑞仪表股份有限公司

一、概述

超声波水表是基于超声波时差原理进行流量测量和显示的新型水表。

仪表默认配备M-BUS接口，可以通过M-BUS总线和其他通信设备，组成远传抄表管理系统，管理部门可以随时抄取表中数据，方便对用户水量的统计和管理。

产品标准执行GB/T 778-2007 《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》国家标准以及JJG 162-2009 《冷水水表检定规程》。

二、产品特点

1、宽量程比；

2、流量传感器故障报警、欠电压报警，自动数据纠错技术；

3、高清晰度宽温度型LCD显示；

4、内置锂电池供电可确保使用（6+1）年以上；

5、具备光电接口，支持手持式红外抄表工具现场抄读；

6、M-BUS总线接口、RS-485总线接口、红外接口可选。

- 三、技术参数

- 主要技术指标

| 累积体积分辨力 | 0.001mCombin（使用时） 0.00001mCombin（检定时） |
| --- | --- |
| 当前流量分辨力 | 0.001 m3/h（使用时） 0.001 m3/h （检定时） |
| 静态工作电流 | < 6uA |
| 电池使用寿命 | > （6+1）年 |
| 液晶显示屏位数 | 8位 |
| 温度等级 | T30 |
| 压力等级 | MAP10 |
| 压力损失等级 | △p25、△p40、△p63 |
| 环境严酷度等级 | B级 |
| 防护等级 | IP65 |
| 准确度等级 | 2级 |
| 电磁环境等级 | E1 |
| 安装方式 | 水平或垂直 |
| 上/下游流场敏感度等级 | U10/D5 |
| 特色功能 | 管路滴漏、爆管、结垢的识别与报警 |
| 反向流 | 可测反向流(可选) |
| 量程比 | 125 |
| 常用流量 Q3 | DN15: 2.5 m3/h； DN20: 4.0 m3/h； DN25: 6.3 m3/h； DN32: 10 m3/h； DN40: 16 m3/h。 |

四、通讯接口说明

RS-485通讯线说明：线色红、绿、黄、黑分别对应电源+5VDC、DATA+、DATA-、电源地；

M-BUS通讯接线说明：线色红、白分别对应电源M-BUS L1、M-BUS L2，无正负之分。

特别注意：当通信线（M-BUS或RS485）暂时不用时，请做适当防护，严禁随意扔在水里（水会沿导线渗透进仪表，造成短路或失效）。

五、操作菜单说明

本表采用菜单操作方式对表的工作状态及显示内容按需要可通过面板上的操作按键进行操作。

操作与显示由4份菜单组成：

主菜单 m3

【E】

【I】

【F】

表示长按按键大于2S

框内分别为

1、主菜单 即正常使用时的状况：

每短按一次按键，可在累计流量、瞬时流量、累计工作时间、规格型号、全屏显示等参数之间切换显示。

2、故障菜单【E】：

每短按一次按键，仪表将依次显示电池故障发生日期、空管故障发生日期、逆流故障发生日期、超量程故障发生日期、水温故障发生日期、储存器故障发生日期、换能器故障发生日期等。

3、信息菜单【I】：

每短按一次按键，仪表将依次显示主地址、次地址、版本号、当前日期、当前时间以及最多18月的抄表历史数据。

4、检测菜单【F】：

每短按一次按键，仪表将依次显示检定状态下的累计流量、瞬时流量、水温、时差等参数，该状态为出厂检定时专用。

平时待机状态时显示屏关闭，短按按键可以将仪表从待机状态唤醒，显示屏亮，进入主菜单，主菜单直接用累积流量表示。如上图所示，长按可切换菜单目录，找到需要查看的菜单，再按照各菜单的操作图，查阅相关的内容。超过3分钟不操作，显示屏自动回到主菜单页面（检测菜单【F】下各项除外），且屏幕关闭。

需注意的是，无论在何种菜单显示状态下，所有在使用仪表相关的流量等信息都会累积到主菜单的相关项中，并不会因为人工操作面板而造成的测量数据遗漏。

六、安装使用说明

- 安装示意图

6.1、安装方法

超声波水表安装前必须清洗管道，方法为按照水表安装示意图把配套零件按顺序连接，然后把长度与水表长度相同的替代管连接在准备安装超声波水表的地方。然后打开阀门冲洗管道，确认冲洗一段时间后将水表两端阀门关闭，将一个管网中所有过滤器中的杂质排放干净并拧紧堵头。必要时需重复以上冲洗过程，直至冲洗干净为止。

（1）所有过滤器杂质排放干净，达到管道中无杂质；

（2）系统加压时，整个系统管道无漏水情况发生；

（3） 超声波水表所在仪表箱或管道井中的空气湿度不超过85%；

（4）当达到以上验收要求时，超声波水表计量系统可以验收使用。

6.2、安装注意事项

（1）安装超声波水表前必须彻底清洗管道，避免碎片损坏水表；

（2）超声波水表属于比较贵重精密仪表，拿起放下时必须小心，禁止提拽表头、传感器线；严禁靠近较高温度热源如电气焊，防止电池爆炸伤人以及损坏仪表；

（3）超声波水表安装位置应特别注意，应避免水表安装在管道的上端（会有气泡在管段内），避免安装在靠近弯头处（会产生旋涡流），应远离泵等设备（会引起脉动流）；

（4）超声波水表的上游和下游处的连接管道应与水表口径大小一致，不能缩径；

（5）超声波水表的表体上箭头所指的方向为水流方向，不得装反；

（6）为了保证计量最准确，超声波水表的安装应预留出的一定的直管段长度，通常表前应留10倍管径长度、表后应留5倍管径长度的直管段；

（7）建议超声波水表的前端装有相应口径的过滤器；表前装有相应口径的阀门且其能够与表体分离，便于后期维护和维修。

6.3、日常维护

（1）超声波水表使用前必须对当前状态进行检查；

（2）超声波水表上的铅封不能损坏，如果损坏生产厂商将不再承担质量和准确度保证；

（3）超声波水表使用内置的锂电池供电，运行时间至少可达6年。当电池寿命将近或虽不到6年但液晶屏显示的数据不清晰或显示电池符号（提示电压不足），即应由专门技术人员更换电池，以免影响其正常工作。

七、包装清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 超声波水表 | 台 | 1 |
|  | 产品说明书 | 份 | 1 |
|  | 产品合格证 | 份 | 1 |
|  | 管接件（含垫圈） | 套 | 1 |

八、常见故障分析及排除

| 编号 | 错误类型 | 错误原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池故障 | 电池欠压或连接不良 | 检查供电、连接插头、更换电池 |
| 2 | 空管故障 | 管段内无水或水未充满管段 | 管段内充满水，并排除气泡 |
| 3 | 逆流故障 | 管段进水端与出水端装反 | 按照标示的水流方向安装 |
| 4 | 超量程 | 当前瞬时流量过高 | 降低流量或更换对应量程的表 |
| 5 | EE故障 | EE存储器失效 | 返厂检修 |
| 6 | 传感器 | 超声传感器故障 | 返厂检修 |

九、保修条款

凡属质量原因所造成的水表故障，本公司实行“三包”。人为造成的损坏，本公司可负责收费检修。但下列情况导致的损坏则不予保修：

- 超声水表的各部件封印标志被开启、破坏；

- 超声水表的各部件被人为破坏；

- 超声水表的各部件遭受暴晒、水淹、冰冻和化学污染；

- 安装前未清理管道或管道内杂质过多，导致流量传感器损坏；

- 因未选用适合的产品型号而造成的故障和损害。

十、特别说明

新出厂的热能表中如有少量热量和流量数据，是在出厂检测中产生的，属于正常现象。

生产厂家：山东海德瑞仪表股份有限公司

许可证号： 鲁制00000623号

服务电话：0546-6449019

公司网址：www.sdhdr.com

公司地址：山东省广饶县经济开发区广码路635号