智能水表

使

用

说

明

书

山东海德瑞仪表股份有限公司

| 本水表用来计量流经自来水管道水的体积总量的仪表，适用于单向、非脉冲水流。智能IC卡冷水水表以自来水行业最常用、无故障、普通湿式水表为母体表，采用最新微功耗、超大型大规模集成电脑芯片模块，以高集成化工业手段，设计制造的可靠电子控制器，配以超低功耗、大扭距输出的无压损电机控制阀等相结合生产制造的新一代智能化水表，是集预付费、自动计费、报警及防止不当使用等功能于一体的高品质产品。具有计量准确、性能可靠、结构先进等特点，主要用于住宅和企业用水的计量与收费工作，该水表是以自来水公司和房产物业公司等水管部门现代管理的理想计量收费器具。 一、规范及主要技术性能 - 执行标准： GB/T 778.（1-3）—2007《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表》 |  |
| --- | --- |

CJ/T 133—2012《IC卡冷水水表》

2.执行检定规程：JJG 162—2009《冷水水表》

3.被测水温：（0.1—30）ºC    （热水表30℃-90℃）

4.水表的最大允许工作压力为1.0MPa

5.流量表：（流量范围见下表）

| 标称口径mm | 准确度等 级 | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 |  | 最小流量Q1 |  | 最小读数 | 最大读数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/h |  |  |  |  |  | m3 | m3 |
| DN15 | 2级 | 3.125 | 2.500 |  | 0.050 |  | 0.031 | 0.1 | 99999.9 |
| DN20 | 2级 | 5.000 | 4.000 |  | 0.080 |  | 0.050 |  |  |
| DN25 | 2级 | 7.875 | 6.300 |  | 0.126 |  | 0.079 |  |  |

6．水表的最大允计误差：

从包括最小流最（Q1）至分界流量Q2（不包括Q2）的低区±5%

包括分界流量（Q2）至包括过载流量（Q4）的高区±2%。

7．管道的水压强度大于0.02 MPa。

二、使用说明：

IC卡智能冷水表计量和监控数据是通过水表和液晶显示并用。

IC卡传递数据，液晶显示如下图所示：

液晶字段：

A. 显示水量体积单位： m³。

B. 显示容量为四位整数，一位小数。

C. 特定状态显示内容为：“本次购量”，“剩余用量”，“累计用量”，“阀关”,“阀开”，“交费”“换电池”，“限制本次购量”，“卡错”，“攻击”，“换电池”，“E-01[EE错]”，“E-03[受磁攻击]”，“E-05[阀门干簧管故障]”，“E-07[内部电池电压过低]”。

1、显示“本次购量”：即本次存入用户卡购买的水量，将IC卡放在读卡位置即显示“本次购量XXXm³”，然后会累加到原来剩余用量。

2、显示“剩余用量”：即每次读用户卡或到显示报警水量时，显示“剩余用量XXXm³”。

3、显示“累计用量”：即使用用户卡充值及查询时，最后一项显示“累计用量XXXm³”，表示此水表总共使用的水量。

4、显示“交费”：表示已购水量已经达到警惕水量，应及时购水。

5、显示“卡错”：读卡距离太远或者非本水表的IC卡。

6、显示“阀关”：表示水表阀门处于关闭状态。

7、显示“阀开”：表示水表阀门处于打开状态。

8、显示“限制本次购量”：表示超过限购水量。

9、显示“E-01”：表示水表电路板故障，存储器错误。

10、显示“Ｅ-03”“检漏”：表示水表受到强磁干扰。

11、显示“换电池”：表示电池欠压，应该及时更换电池。

三、外形尺寸：

| - 公称直径（mm） | - 长L | - 宽B | - 高H | - 连接螺纹D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - mm |  |  |  |
| - 15 | - 165 | - 86 | - 120 | - G3/4B |
| - 20 | - 195 | - 86 | - 120 | - G1B |
| - 25 | - 225 | - 119 | - 120 | - G1 1/4B |

四、安装使用说明：

1、按照售水管理软件说明书,安装售水软件并进行相关设置后,制作清零卡、设置卡。

2、刷卡顺序：清零卡→设置卡→用户卡（空白卡开户）→(刷卡、充值循环操作)。

3、选用水表规格应该以常用流量为宜，不能单凭管道口径来确定水表口径。水表使用时被测水的水温和水压应符合主要技术性能3和4条要求。

4、 水表安装时表壳上的箭头方向必须与水流方向一致，安装必须水平，安装地点应能防止暴晒、污染和水淹，且便于拆装和观察，寒冬季节应采取保温措施。

5、 锅炉进水端安装水表时必须安装止回阀，防止热水和蒸汽回流损坏水表。

6、水表和仪表罩壳上严禁搁置任何物品。应注意防湿、防潮，严禁水滴渗入水表和仪表内损坏仪表，影响用户正常使用。

7、 长期使用后，杂物堵塞或零件磨损等原因引起误差。用户不得私自拆卸水表上的铅封，发现不正常现象应通知自来水公司或物业公司检修。

特别告示：注意安装预留尺寸必须符合水表外形尺寸安装要求，由于预留尺寸不足造成水表外壳受损坏，责任需自负。

五、用户卡使用功能说明；

1、购水充值：插入已购水充值的用户卡后，水表将卡内所购水量加入原剩余水量中，并依此显于“本次购量XXXm³”，“剩余用量XXXm³”，“累计用量XXXm³”，显示完毕后则此次购水充值完成，可拔出或取下IC卡。

2、水量输入限制：水表内设置了存储数量最高限，若用户卡中购水数量与表内剩余水量之累加值超过该限制值，则插入已购水充值的用户的卡后，显示“限制本次购量XXXm³”，表示输入超限，水表未接受充值；表内剩余水量加现购水量小于限购量时，该卡仍可使用。

3、查询：用户查询水表情况时，可插入用户卡，显示表内“剩余用量XXXm³”，“累计用量XXXm³”，4秒钟后关闭显示，查询结束。

4、剩于水量底限报警：当表内剩余水量低于预置的关阀报警值，则阀门自动关闭，以提示用户购水，同时表上显示“阀关”，此时用户可刷用户卡打开阀门继续用水。当表内剩余水量低于预置的显示报警值，则每使用1m³水，表上均显示当前剩余水量，4秒钟结束。

5、关阀交费：当表内剩余水量为零时，阀门自动关闭，用户必须持用户卡到有关部门购水充值，充值后的用户卡刷表后方可打开阀门，继续使用。

6、防护提示：水表提供自动防护功能，当有磁场靠近或采样信号线剪断时，将自动关闭阀门，此时显示“阀关”，“E—03”，请用户检查水表周围环境有无强磁场物或被水浸泡等情况，处理后可插用户卡打开阀门，若不能恢复，则可通知维修人员对水表进行维修。

7、错卡提示：插用户卡后，表显示“卡错”提示，请确认卡片是否适合本表适用，是否插卡方式有错，或到购卡部门验卡。（注：若卡片插反，或非IC卡插入，本表将无任何响应）。

8、检修提示：正常使用中遇到表阀门关闭，刷卡后表显示“阀关”“E—01”时，请用户尽快通知维修人员对水表进行检修。

9、补卡操作：用户卡丢失后，到管理方，根据查询条件查找到需要补卡的用户，进行补卡操作即可。

六、用户须知：

1、使用用户卡请正面持卡，按箭头方向插入导向槽，IC卡务必插入到底。射频卡直接贴近刷卡区域即可。

2、 将新购水的用户卡插入，显示屏显示新购水量。取下用户卡后，显示屏显示可用水量（可用水量=原表内可用水量+IC卡中的新购水量）。

3、本表的计量基准是机械式水表。当预付费系统出现故障，暂无法修复时，应以机械指针读数为收费依据。

4、因意外原因阀门关闭，用户将用户卡重新插入后，如有剩余水量阀门仍可打开。用户按上述操作后仍不能打开阀门时请及时与销售或制造单位联系，请勿擅自拆封。

5、 用户购水后必须将用户卡刷卡或拔插一次后，方可重新购水。

6、当电池欠压时，显示屏显示“换电池”，二十四小时后，如仍不更换电池，自动关闭阀门；更换新电池后，如有剩余水量阀门约一分钟后打开，或再插入一次用户卡，阀门也会自动打开。

七、问题解答

1、怎样用IC卡/射频卡购水

答：用户在水表新装户后，在水表的管理部门或营业点，将个人的详细资料输入电脑开户后，即可购水充值，操作员将卡插/放在读写器上，按用户要求购买一定水量，结算费用即可。

2、怎样使用IC卡/射频卡

答：（1）用户将购有水量的IC卡/射频卡插入水表或放置在刷卡区，查看液晶显示屏读数是否正确后，方可拔卡。注意：当读卡未完成时，禁止拔出IC卡，否则可能损坏IC卡，并且IC卡内的数据可能丢失。

（2）当可用水量至设定量时，显示报警，水表自动关闭阀门。此时插入用户卡，可再打开阀门继续用水，用户应及时到本水表管理部门购水。

3、IC卡/射频卡损坏或遗失怎么办

答：IC卡/射频卡是一种经过加密处理的逻辑加密卡。卡上记录有用户信息，密码，水表编号，卡号以及购水量等其他数据，用户应避开磁场、热源等场所，妥善保管IC卡/射频卡。为节约电能、绝不可能长期将IC卡插在水表中，如IC卡/射频卡遗失或损坏，请用户到营业点，按照规定办理补卡手续，如遗失的卡中有购水量，营业点补卡时只收取卡费，不用收取水费。

4、水表出现故障，损坏怎么办

答：如水表出现故障，不能正常供水，用户应立即通知水表管理部门前来处理，如必须更换水表则由水表管理部门用专用的方法将水表中的剩余水量转存到新表中。待水表修好后再更换回来。

5、水表显示“读卡错”不读卡怎么办

答：（1）卡未插好/放好或非本水表卡，请用本水表卡重试。

（2）如果是IC卡，可能卡上沾有油污，请用干布擦拭干净后重试。

（3）如重试还不行，则可能卡损坏，请到营业点按照规定办理补卡手续。

6、打开水龙头，水表不供水怎么办

答：（1）本地停电，或水压不够。

（2）电池电力不足，水表自动关闭阀门，请更换电池。

（3）可用水量达到警报水量时，自动关闭水表阀门，此时插入用户卡，可再打开阀门继续用水。提醒用户及时购水输入。

（4）显示故障“EEEE”时，请与水表管理部门联系。

7、如何保管水表

答：平时要定期检查水表，尽量保持水表环境通风、干燥，水表的控制器密封性能较好，在潮湿环境下仍能正常工作，但应保持控制器、电池不沾水，否则会增加耗电量，缩短电池寿命、甚至损坏水表。

由于技术进步产品更新引起的产品结构、功能和性能的变更不包括在本手册内。

- 服务承诺 ：产品实行“三包”原则：

1、凡属质量原因所造成的水表故障，本公司实行“三包”。

2、人为造成的损坏，本公司负责收费检修，按检修项目保用三个月。

3、由于安装不当造成水表损坏不属“三包”范围。

更多信息欢迎扫描下方微信公众号了解：

制造单位：山东海德瑞仪表股份有限公司

许可证号：鲁制00000623号

联系电话：0546-6449039

公司网址：www.sdhdr.com

公司地址：山东省广饶经济开发区广码路635号