武汉泰伦特世纪科技有限公司设计的一体化半导体藕合激光电源，是集半导体激光驱动电源、TEC温度控制电源、光功率探测模块于一体的多功能电源。半导体激光驱动电源：

引进目前国际先进的半导体激光电源技术，选用优质元器件生产。具有输出噪声小、恒流特性好、电流稳定、抗干扰能力强等优点，并具有防过冲、反冲和反浪涌的稳压、恒流双重保护电路，保证激光器的稳定工作和使用寿命。

特点：

      - 电源稳定、静噪、精密。

      - 半导体激光输电电压0~3V自适应（输出电压可定制）

      - 高稳定、低噪声，控制精度为±50μA,电流纹波<5 μA。

      - PD电流监测功能

      - 设有缓上电保护、软启动保护、欠电压和失电保护、过流保护、过热保护、外控保护及故障状态锁定等多重保护功能，

      - 内控、外控模式可选

      - 工作模式：恒流模式、恒功率模式

      - 显示参数：激光工作电流、激光背光电流、激光工作效率

TEC温度控制电源：

采用现代最新电力电子器件和高速数字微处理器程序控制技术，以及PWM调制、双向电源、PID调节技术，具有优良的电压、电流输出特性，开关机时无过冲、反冲、浪涌现象，并带有过流、过压、过温、欠温等保护电路，以及RS232远程控制接口。

特点：

- 智能无级调温，双向温度控制

- 温度控制精度为±0.1度

- 工作温度可任意设置(常规在-20℃~100℃之间选择)

- 工作温度超过上限、下限(软件设定)时报警

- 工作电流电压超上限、下限（软件设定）时报警

- 用户可以修改温度PID反馈参数

- 恒温模式：双向冷热恒温

- 具有过流、过压、过热等保护

- 具有硬件过温、欠温等保护电路

- 显示参数：TEC工作电流、TEC工作电压、设定温度、控制温度

P、I、D参数等

光功率探测模块：

采用了精确的软件校准技术，可测量不同波长的光功率，具有好的性价比。具有超高灵敏度，超大动态范围，配有大面积PIN管，可靠性高。是光电器件、光无源器件、光纤、光缆、光纤通信设备的测量，以及光纤通信系统工程建设和维护的必备测量工具。

特点：

- 探测器安装前面板处，测试更加便捷

- 高速、高精度测量

- 8分段的线性化处理，提高了检测的准确性和可靠性

- 大动态范围

- 超高灵敏度

- 多量程选择

- 后面板同步线性电压输出接口，便于测试分析

- 显示参数：光功率

前面板布置：

⑶

⑷

⑸

⑺

⑴

⑵

⑻

⑹

⑼

前面板编号说明：

（1）256*64点阵液晶

用途：激光输出电流、激光输出电压、PD监测功率、温度、光功率等显示

（2）按键组

用途：对温度、PID参数等进行设定调节

（3）指示灯

用途：电源指示、激光出光指示、激光过流指示、温度过温指示

（4）拨动开关

用途：设定系统控制模式(内控、外控)

（5）轻触开关

用途：激光输出使能开关

（6）电位器

用途：调节激光输出电流大小

（7）光接口

用途：光功率探测输入口

（8）换档开关

用途：对光功率量程进行变档

（9）钥匙开关

用途：仪器电源开关

后面板布置：

⑿

⒀

⒂

⑾

⒁

⒃

后面板编号说明：

（11）电源座

用途：交流220电源输入接口

（12）风扇

用途：仪器散热

（13）行插

用途：激光输出接口

（14）行插

用途：TEC温控输出接口

（15）DB头

用途：串行接口

（16）同轴BNC接头

用途：光功率线性电压输出接口

| 一体化半导体藕合激光电源 | TLTP-YTH200 |
| --- | --- |
| 输入电压 | 90-132 /180-264 VAC 47~63Hz |
| 半导体激光电源 |  |
| 输出电压 | 3VMAX (自适应) |
| 输出电流 | Up to200mA |
| 电流精度 | ±50μA（定制要求） |
| 温度漂移系数 | 0.02 %/°C |
| 输出纹波 | <5μA |
| PD监测功能 | 监测激光输出功率 |
| 内控、外控 | 通过面板调节控制、通过外部电压控制 |
| TEC温度控制电源 |  |
| 温控范围、精度 | 15 °C ~30 °C 控温精度±0.1<℃ |
| 输出功率 | 7W（选用3.3V、2A TEC） |
| RS232（可选功能） | 通过串口命令控制 |
| 光功率探测模块 |  |
| 探测波长范围 | 1100nm~1650nm |
| 探测功率范围 |  |
| 探测功率灵敏度 |  |
| 光接口（按要求配制） | FC/SC/ST（2.5/1.25mm万能） |
| LED指示 | 过温指示、过流指示、短路指示等 |
| 液晶显示 | 256*64点阵液晶显示 |
| 电源体积 | 450*130*300mm |
| 应用领域 | 半导体激光器驱动、光功率探测 |