DRH-Ⅲ导热系数测试仪

（护热平板法）

使用说明书

湘 潭 市 仪 器 仪 表 有 限 公 司

地址：湖南省湘潭市岳塘区潭邵路519号 邮编:411100

电话：0731-58559588 58559788 传真：0731-58559275

http://www.xtyq.cn  E-mail：xtyqyb@163.com

- 概述：

材料的热导率是研究材料热物理性能的一个重要参数指标。该仪器采用护热平板法的原理，满足了材料检测研究部门对材料导热系数的高精度测试要求。仪器参考标准：GB/T3392《塑料导热系数试验方法，护热平板法》、GB/T3139（纤维增强塑料导热系数试验方法）(玻璃钢导热系数试验方法)、GB/10294（绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法）等。主要测试塑料、玻璃、纤维、保温材料、墙体材料、泡沫、粉状等材料。广泛应用在大中院校，科研单位，质检和生产企业等部门。

本仪器是在原DRH-Ⅱ基础上改进优化而成，自动化程度更高，性能更稳定。

二、主要技术性能

1、导热系数范围：0.02～2w/m·k

2、测试精度：≤±3%

3、热面温度范围：室温～95℃，分辩率0.01℃。

4、冷面温度范围：室温～（室温-15℃），分辩率0.01℃，采用半导体制冷。

5、电源：220V/50HZ；功率≤1KW。

6、量热电源： 电压0-32V，分辩0.0001V；电流0-3A，分辩率0.0001A。

7、计算机自动测试，并实现数据打印输出。

8、试样尺寸要求：200×200×（5-20）(mm)或250×250×（5-30）(mm)

三：仪器装置简介

仪器由高精度稳压电源，测温仪表, 中心量热板加热器，护热板加热器， 冷板半导体制冷组件，计算机测试系统组成。

1、测试头部分：量热板、护热板、冷板。

2、加热系统：护热板温度加热器和计量功率加热器。

3、冷板温度控制：半导体制冷。

4、测温系统：采用数显高精度仪表，保证其精度和稳定性，并实现零点内部补偿。

5、计量功率采用高精度稳压电源加热，精度优于0.1%。

6、计算机测试部件：计算机，通讯组件及测试软件：

四、仪器安装

1、将仪器安置在平稳坚固的工作台上，连接好冷却水管。

2、连接好电源线和仪器与计算机的通信线。

3、在计算机中安装Microsoft office Excel2003和Microsoft office Access2003，再安装DRH导热系数测试软件，如需打印报表还要安装打印机。

4、如计算机没有2个9针COM口，需配RS232转USB线或RS232板卡，并安装相应驱动。

五、操作步骤

（一）对试件的要求：

1、取样应从样品材料中均质部位处取。

2、取样大小成型尺寸不能小于200×200（mm）

3、取样后将试样表面平整处理，并同时取3～5块样试验，一组试样必须是同一配比原料组成，其容重差小于5%。

4、试件两表面应平行，且厚度均匀，与极板接触面应平整且结合紧密试验时，可在此面涂上一层相同材料的粉状料或涂上一层导热硅脂，不能含杂质及灰尘。

5、粉状材料用围框的办法按上述原理处理。

（二）、仪器操作

1:打开冷却水水阀，让冷却水流流过仪器。

2:打开仪器电源开关，启动计算机，运行DRH导热系数测试软件。如通信端口设置正确，自动进入测试软件主界面。否则弹出通信端口设置界面，选择电源和温度通信端口地址，接“测试”键，如文本框中读到与仪器相对应数据，请按“停止”键，再按“确认”键进人测试软件主界面。

3:冷板和热板温度设置：在护热板温控设置温度框中输入所需热面温度值，按“确认设置”键，再按“加热启动”键，护热板将升温至设置温度并恒温。在冷板温控设置温度框中输入所需冷面温度值，按“确认设置”键，再按“制冷启动”键，冷板将降温至设置温度并恒温。

4:测量好被测试样厚度，再将被测试样放在冷板正中央，旋下热板，压紧试样。对压缩变形的试样，也可采用压紧试样后，用游标卡尺测量冷热板间距的方法。一般取4个测量点后求平均值。将试样厚度值输入数据输入试样厚度框中，按“确认”键。盖上有机玻璃防风罩。

5、按“自动测试”键，仪器进入自动测试状态。

6、测试完毕后，自动弹出测试报告。测试报告可另存，打印。

7、如需再测试样，请重复4、5、6、步骤。

8、其它功能说明：自动记录次数和间隔可修改，控制结果数据个数和时间间隔。“参数修改”键可打开内部控制参数进行设置和修改。“生成报告”键是使存在数据库中的数据生成Excel报表。按“仪器校验”可进入仪器校验界面，进入时用户名称是“xt”，用户密码是“808”。

9、仪器关闭：按“停止加热”键，停止护热板加热，按“停止制冷”键，停止冷板制冷。按“退出程序”键，退出程序。关闭仪器电源开关。关闭冷却水。

（三）、仪器校验操作方法：

1:打开冷却水水阀，让冷却水流流过仪器。

2:打开仪器电源开关，启动计算机，运行DRH导热系数测试软件。如通信端口设置正确，自动进入测试软件主界面。否则弹出通信端口设置界面，选择电源和温度通信端口地址，接“测试”键，如文本框中读到与仪器相对应数据，请按“停止”键，再按“确认”键进人测试软件主界面。按“仪器校验”键，弹出密码输入窗体，在用户名称中输入“xt”，用户密码中输入“808”，按“确认”键进入仪器校验主界面。

3:冷板和热板温度设置：在护热板温控设置温度框中输入所需热面温度值，按“确认设置”键，再按“加热启动”键，护热板将升温至设置温度并恒温。在冷板温控设置温度框中输入所需冷面温度值，按“确认设置”键，再按“制冷启动”键，冷板将降温至设置温度并恒温。

4:将标准板放在冷板正中央，旋下热板，压紧标样。将标样厚度值和导热系数数据输入到对应框中，按“确认”键。盖上有机玻璃防风罩。

5、按“自动校验”键，仪器进入自动校验状态。

6、校验完毕后，关闭仪器。

9、仪器关闭：按“停止加热”键，停止护热板加热，按“停止制冷”键，停止冷板制冷。按“退出程序”键，退出程序。关闭仪器电源开关。关闭冷却水。

六、计算公式

1、该仪器是基于防护热板法（稳态法）的原理，采用单板结构。

2、在试样上下两面稳定温度下，通过测量通过试样有效传热面积的热流来计算导热系数。其公式如下：

入== =

单位：W/m.k

I：热板量热电流（A）

U：热板量热电压（V）

d：试样厚度（米）

S：试样有效受热面积（m2）

△Z：测定时间间隔  小时

△T：冷热板间（试样两平面）平均温差K。

七、注意事项

1、测试材料如有标准要求的，请按标准要求操作本仪器。

2、保温绝热低导热材料测试时，可增加冷热板温差和减小试样厚度来提高测试分辩率，测试更精确。

3、导热系数高的材料测试时，可减小冷热板温差和增加试样厚度来进行测试，试样与测试面用导热硅脂减小接触热阻。

八、产品配套

1、测试主机						  一台

2、冷却水管（含管卡）	   		一套

3、计算机（带打印机）	一套（按合同配置）

4、测试软件						一套

5、说明书							一份

6、温控表，电源说明书         一套

7、合格证							一份