ZRY-3矿物棉及其制品综合测试仪

(膨胀系数、荷重收缩温度、玻璃析晶)

使用说明书

湘潭市仪器仪表有限公司

电话:  0731-58559588  58559788 传真：58559275

地址：湖南省湘潭市东湖路20号   邮编:  411104

网址: www.xtyq.cn  邮箱: xtyqyb@163.com

ZRY-3矿物棉及其制品综合测试仪说明书

一、概述

本仪器可检测矿物棉及制品的膨胀系数、荷重收缩温度。也可作程控电炉使用，如玻璃析晶电炉等。广泛应用在生产企业、科研院校、质检等部门。

二、主要技术指标

1、电炉温度：室温——1600℃

2、位移变化量：0——50.00mm

3、试样尺寸：≤100×100×100（mm）

4、CCD摄像头：420线（选配）

5、电源：3800V/50Hz; 功率≤10KW

6、全电脑控制检测，自动生成报表。

三、安装和操作步骤

（一）程序的安装

- 安装office2003办公软件，带Excel2003 和Access 2003.

- 安装矿物棉及其制品综合测试系统软件，双击打包文件夹下面的Setup.exe文件，按照提示完成软件的安装。例如：将应用软件安装于“D:\ 矿物棉及其制品综合测试系统\”目录下。

- 将机器电源打开，旋动“电源”开关。从“开始---程序---矿物棉及其制品综合测试系统“程序菜单下面启动软件。

（二）系统参数的配置

1、第一次启动软件在时候，会弹出“参数配置”窗口。分别设置实验温度范围、升温速率、位移变化量程、通讯端口、通讯频率等。例如温度设置为：1600，位移为：50000，升温速率为：5，端口为：1，通讯频率为：9600。设置完成以后，按“确定”按钮。然后退出整个程序。重新启动程序即可。

- 完成参数配置后，重新启动软件。弹出主界面。分别是：膨胀系数测试、荷重收缩温度测试、析晶电炉试验、系统配置、补偿值测试、历史数据分析。

3、系统配置选项：点击“系统配置”按钮。弹出用户验证窗口，输入用户名称（1）和密码（1）。按“确定”按钮，进入系统配置窗口。参数的设置和步骤1一样。完成设置后按“确定”按钮退出程序。

（三）膨胀系数测量试验

1、装样： 将刚玉垫片放入炉膛底部的刚玉管上，将预先做好的试样放在垫片中心位置，然后在将试样盖放在试样上，连接好顶干，调节位移传感器的起始位置，尽量让位移表显示在“25”左右，可以通过设备顶端位移调零机构来调整。

2、测试：输入“设置温度”和“样品长度”。然后按“确定”按钮，同时可以启动视频扑捉功能，单击“启动视频”按钮，弹出视频扑捉窗体，单击“启动视频采集”，输入记录开始温度和记录温度间隔。按“确定”按钮。回到测试界面。单击“实验开始”按钮进行实验。试验过程当中，系统按照输入的记录温度间隔和记录开始温度，将图片保存在程序安装目录下面的“BMP”文件夹中。试验完成后可以用来分析试样在试验过程当中的变化过程。

3、分析： 等机器温度到达实验设置温度后，程序会自动弹出分析界面。用户可以自己编辑，输出在数据包括：温度、样品变化量、补偿值、线膨胀系数、线膨胀百分率、体膨胀系数。 图表输出包括温度线膨胀系数曲线图、温度体膨胀系数曲线、温度线膨胀百分率曲线、温度样品位移曲线。

（四）荷重收缩测试

1、定标：温度和位移信号通讯正常后，将刚玉垫片放入炉膛底座中的刚玉管上。然后将金属标样放在刚玉垫片上并且对准垫片的中心。再将试样盖放在标样上，同时将刚玉顶干插入试样盖上面的圆环中，当位移信号稳定后，按“确定”按钮。读取系统零点显示在定标文本框中。

2、 装样：按照要求算出试样的体积和重量（根据密度来计算）。延绵、矿渣棉取密度为150kg/m3 ,玻璃棉取密度为64kg/m3。试样直径为47~50mm,厚度为50~80mm。将金属标样移走，将盛放试样的刚玉环放在垫片上并且对准中心位置，将计算出来的试样放入刚玉环中。然后装试样盖，连接上顶干。位移信号稳定后，按装样文本框下面的“确定”按钮。即可计算出试样的高度。

试样环内径：  50mm； 高度：82mm。

金属标样直径：30mm； 高度：50mm。

刚玉标样直径：30mm;  高度：52.4mm。

3、 试验：输入试验温度后按“确定”按钮，同时可以启动视频扑捉功能，单击“启动视频”按钮，弹出视频扑捉窗体，单击“启动视频采集”，输入记录开始温度和记录温度间隔。按“确认”按钮。回到测试界面，按“试验开始”按钮开始试验。试验过程当中，系统按照输入的记录温度间隔和记录开始温度，将图片保存在程序安装目录下面的“BMP”文件夹中。试验完成后可以用来分析试样在试验过程当中的变化过程。试验完成后，系统自动将试验结果传输到Excel文件当中，用户可自行编辑。

（五）析晶电炉试验

1、进入析晶电炉测试界面，电炉温度文本框中显示电炉当前温度；用户输入设置温度和升温速率，按“确定”按钮。同样也可以启动视频扑捉功能。按加热启动按钮开始试验。在升温过程当中如果想停止试验，可以按“加热停止”按钮。

（六）系统补偿值测试

1、 装样：将刚玉标样放在刚玉垫片上面，放好试样盖，连接好顶干，调节位移零点，关闭炉门。

2、测试：点击主界面中的“系统补偿值测试”按钮，弹出用户验证窗口，输入用户名（1）和密码（1），按“确定”按钮。进入补偿值测试界面。

3、 确认标样型号：点击“标样选择”按钮，弹出补偿值标准试样选择窗体，选择炉膛内放入的标准试样对应在型号，包括石英标样（0~1000度），刚玉标样（0~1700度）和用户自带标样。 点击对应的型号，然后按“确定”按钮。完成本次补偿值实验所用的标准试样。

4、 回到补偿值测试界面，输入测试温度和样品长度，点击“实验开始”按钮，进行补偿值测试。等机器到达实验温度以后，程序自动保存本次实验数据于安装目录下面

（七）膨胀系数历史数据分析

1、点击主界面中的“历史数据分析”按钮。弹出“历史数据分析窗口。

2、原始数据分析：首先指定数据来源，点击浏览按钮，选择需要分析在数据库。然后点击“确定”按扭。如果所选择的数据库中无记录，程序会自动提示“所选择的数据库中没有记录，请重新选择”，如果所选数据库中有记录，在下面的文本框中会显示数据库中的开始记录和结束记录。

3、选择输出曲线，选中需要输出的曲线即可。输入“输出数据”的开始温度。然后按输出“按钮”

4、数据输出到Excel类型Result.xls文件中。

5、点击文件菜单下面的“另存为…”选项，输入文件名称。

6、按照Excel的操作规则，用户可以对结果数据进行编辑，包括数据的字体、颜色、图表格式等。

（八）退出选项

在主界面中，如果用户想退出程序，按“退出”按钮即可。

四、装箱单

1、测试主机                          1套

2、电脑（根据合同要求）              1套

3、刚玉模具                           1套

4、配套说明书                         1套

5、合格证                             1份

6、摄像头（根据合同要求）             1套